RELATÓRIO DE PRÁTICA PROFISSIONAL EM FÍSICA MÉDICA
Setor de Radiologia Intervencionista, Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia

| Discentes: Julia e Wagner (Grupo 2) | Área: Física Médica no Radiodiagnóstico e USG |
| --- | --- |
| Período da Prática: 07/08/2026 a 26/08/2026 | Status: Versão Consolidada para Entrega |

07/08/2026 (DIA 1) — Observação no Setor de Intervenção e Diagnóstico por Imagem

1. Introdução

Este relatório documenta a visita de observação estruturada ao Setor de Radiologia Intervencionista e Diagnóstico por Imagem, com foco no papel do físico médico no acompanhamento de procedimentos guiados por imagem (Tomografia Computadorizada, Angiografia e Ultrassonografia), nas rotinas de controle de qualidade e na proteção radiológica ocupacional e do paciente, em conformidade com as diretrizes da RDC nº 611/2022 e da Instrução Normativa IN nº 91/2021 da ANVISA.

2. Objetivo

Descrever e analisar as rotinas técnicas e operacionais das salas de Tomografia, Angiografia Vascular/Neurológica e Ultrassonografia, identificando parâmetros de aquisição, equipamentos envolvidos, pontos críticos de proteção radiológica e o cronograma de controle de qualidade do serviço.

3. Metodologia

A atividade consistiu em observação direta das rotinas operacionais e entrevistas técnicas estruturadas com a equipe de física médica, técnicos de radiologia e equipe de enfermagem. Foram avaliados os equipamentos: Tomógrafo Siemens Somatom, Angiógrafos digitais monoplanares (GE Healthcare e Siemens Healthineers), Arco Cirúrgico móvel e aparelhos de Ultrassonografia. Foram discutidos os relatórios de dosimetria individual gerenciados pelo SESMT e os protocolos institucionais de baixa dose.

4. Resultados e Discussão

4.1. Sala de Tomografia Computadorizada (Siemens Somatom)

Biópsias Percutâneas Guiadas por TC e USG: Procedimentos minimamente invasivos para coleta tecidual. Na TC, a física médica atua na otimização de protocolos de baixa dose, priorizando aquisições sequenciais com corrente reduzida (baixo mAs) ou tomofluoroscopia intermitente durante o avanço da agulha, complementadas por algoritmos de reconstrução iterativa para contenção do ruído quântico.

Ablação Térmica (Radiofrequência e Micro-ondas): Técnica que emprega calor para desestruturar e necrosar o tumor. O físico médico atua no controle de qualidade dos geradores de energia (aferição de potência, frequência e tempo), na segurança elétrica e na correlação geométrica entre a zona de necrose planejada e as imagens tomográficas de controle.

Crioablação: Emprega o resfriamento extremo (inferior a -40 ºC) baseado no efeito Joule-Thomson. O crescimento da bola de gelo ('iceball'), visualizada como uma área hipodensa bem demarcada na TC, é monitorado em tempo real por imagens sequenciais de baixa dose para garantir a margem oncológica sem lesar órgãos adjacentes.

4.2. Salas de Angiografia e Setor de Intervenção

Administração de Meios de Contraste: Uso padronizado de contrastes iodados não iônicos de baixa osmolalidade (concentrações de 300 a 370 mg I/mL). Realiza-se anamnese prévia mandatória para verificação da função renal (taxa de filtração glomerular estimada) e histórico de hipersensibilidade.

Colangiografia Trans-hepática Percutânea (Sala Vascular): Exame contrastado da árvore biliar para diagnóstico de estenoses e cálculos. Devido à hidrodinâmica lenta do fluxo biliar em comparação ao fluxo arterial pulsátil, o protocolo opera com taxa reduzida de quadros (2 a 4 frames/segundo em escopia pulsada), garantindo substancial redução da dose no paciente.

Angiografia Cerebral e Neurorradiologia: Procedimentos de alta complexidade para tratamento de aneurismas, malformações arteriovenosas e AVCs. A rotina abrange angiografia diagnóstica, angioplastia e implante de dispositivos endovasculares (stents e micromolas/coils). Devido ao calibre diminuto dos vasos intracranianos e à rapidez do fluxo sanguíneo, exigem-se alta resolução espacial e temporal, além de aquisições rotacionais 3D (Cone-Beam CT) para reconstrução volumétrica intraoperatória.

Arco Cirúrgico Móvel (Arco em C): Utilizado para intervenções ortopédicas, vasculares periféricas e vias biliares no centro cirúrgico.

4.3. Ultrassonografia e Ecocardiografia

Guia de Punção Vascular: O ultrassom portátil é empregado previamente ao cateterismo para guiar a punção da artéria radial ou femoral em tempo real, aumentando a taxa de sucesso na primeira tentativa e prevenindo hematomas, dissecções e punções inadvertidas da parede posterior.

Ecocardiograma Transtorácico e Transesofágico: O ecocardiograma transesofágico exige sonda endocavitária dedicada, jejum prévio de 8 horas, sedação e anestesia tópica de orofaringe.

Adequação da Indicação Clínica: Ressaltou-se a importância da correta seleção do transdutor (frequência e geometria) para cada biotipo anatômico, evitando exames inconclusivos.

4.4. Proteção Radiológica e Gestão da Dose

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): É obrigatório o uso de avental de chumbo (mínimo de 0,25 a 0,50 mm Pb equivalente), protetor de tireoide, óculos plumbíferos com abas laterais e saias de chumbo.

Blindagens Estruturais Pendentes: Identificou-se a necessidade de providenciar biombos suspensos de teto em acrílico plumbífero e cortinas plumbíferas inferiores na mesa de exames para atenuar a radiação espalhada no operador.

Gestão da Dosimetria Individual: Os relatórios mensais são elaborados pelo SESMT. Constatou-se uma taxa de subutilização do dosímetro pessoal por parte de alguns médicos intervencionistas. A equipe desenvolveu uma proposta de monitoramento de uso para aprimorar o controle de dose individual.

5. Conclusão do Dia 1

A observação confirmou a importância da atuação contínua da física médica na calibração de protocolos, na gestão do controle de qualidade e na proteção radiológica ocupacional. A utilização de escopia pulsada, colimação estrita, filtração adicional de cobre e o uso rigoroso de EPIs e biombos plumbíferos constituem pilares indispensáveis para a segurança em radiologia intervencionista.

12/08/2026 (DIA 2) — Controle de Qualidade em USG e Princípios do Phantom Doppler 1425B

1. Introdução

Esta atividade teve como foco o estudo dos simuladores (phantoms) empregados no controle de qualidade de equipamentos de ultrassonografia diagnóstica e Doppler, com ênfase no modelo Doppler 403 Flow Phantom (Sun Nuclear, Modelo 1425B) e na fundamentação física dos parâmetros de imagem e artefatos acústicos.

2. Objetivo

Compreender as propriedades construtivas e funcionais do phantom Doppler 1425B, relacionando sua matriz de atenuação tecidual (HE Gel™) e seu circuito hidráulico fechado aos parâmetros de resolução (axial, lateral, temporal e contraste) e à formulação matemática do efeito Doppler e da hidrodinâmica do fluxo.

3. Metodologia

Realizou-se a inspeção técnica do phantom Doppler 1425B da Sun Nuclear, avaliando-se os modos de fluxo contínuo e pulsado, os vasos de calibração horizontal e diagonal (40º) e a matriz de HE Gel™ com coeficientes de atenuação de 0,5 e 0,7 dB/cm/MHz. Foi realizada a revisão dos princípios físicos de propagação de ondas e formação de artefatos em ultrassom.

4. Resultados e Discussão

4.1. Fundamentos Físicos da Imagem Ultrassonográfica

Efeito Piezoelétrico: Conversão bidirecional de pulsos elétricos em ondas mecânicas de pressão ultrassônica por meio de elementos piezoelétricos (PZT ou compósitos cerâmicos).

Impedância Acústica (Z): Definida como o produto da densidade do meio (ρ) pela velocidade de propagação do som (c), isto é, Z = ρ × c. A fração de intensidade refletida na interface entre dois tecidos depende diretamente da diferença de impedância (descasamento acústico). Interfaces com grande diferença de impedância (ex.: músculo-osso) refletem grande parte da energia, enquanto interfaces com impedâncias similares (ex.: parênquima hepático-renal no espaço de Morison) transmitem a maior parte do feixe.

Artefato de Reverberação e Cauda de Cometa: Ocorre devido a reflexões sucessivas do feixe sonoro entre duas interfaces altamente refletoras, gerando múltiplos ecos lineares hiperecogênicos e equidistantes em profundidade (ex.: presença de ar em pneumobilia).

Sombra Acústica Posterior: Ausência de sinal atrás de estruturas com coeficiente de atenuação extremamente elevado ou de alta impedância acústica (ex.: cálculos biliares, calcificações teciduais e osso), gerando um cone anecoico que confirma o diagnóstico de litíase.

4.2. Características e Restrições de Operação do Phantom Doppler 1425B

Operação em Modo Bateria: O equipamento possui bateria interna recarregável de íons de lítio (14,8 V). O manual técnico determina que o phantom seja operado exclusivamente na bateria durante os testes. O uso conectado à fonte de alimentação externa introduz ruídos elétricos provenientes da rede AC (60 Hz e harmônicos de chaveamento), degradando o traçado espectral do Doppler.

Matriz de HE Gel™: Possui velocidade do som padronizada de 1540 ± 10 m/s e atenuação de 0,5 ou 0,7 dB/cm/MHz, permitindo testar transdutores de 2 a 18 MHz em condições idênticas às do tecido biológico mole humano.

4.3. Hidrodinâmica do Vaso e Desenvolvimento do Perfil Parabólico

O tubo do phantom possui diâmetro interno D = 0,5 cm (5 mm). O fluido simulador de sangue possui densidade ρ = 1,03 g/cm³, viscosidade dinâmica µ = 4,5 cP (4,5 × 10⁻³ Pa·s) e velocidade do som de 1550 m/s.

O Número de Reynolds (Re) no escoamento é expresso por:

Re = (ρ × v_média × D) / µ

Para vazões volumétricas inferiores a 720 mL/min (12 mL/s), o valor de Re permanece inferior a 703, garantindo regime estritamente laminar (Re < 2300). O fluido atinge o perfil parabólico plenamente desenvolvido após percorrer a distância de entrada (L_entrada):

L_entrada = 0,06 × D × Re

Em regime parabólico plenamente desenvolvido, a velocidade máxima no centro do vaso (v_máx) é exatamente o dobro da velocidade média (v_média):

v_média = Q / [π × (D / 2)²] = 4Q / (π × D²)
v_máx = 2 × v_média = 8Q / (π × D²)

4.4. Equação do Efeito Doppler para Fluxo Angulado

Para um feixe emitido com frequência central f_t incidindo sob um ângulo Doppler α em relação à direção do fluxo sanguíneo, o desvio de frequência Doppler (f_d) é calculado por:

f_d = (2 × f_t × v × cos α) / c

Isolando a velocidade do fluxo sanguíneo (v) calculada pelo sistema:

v = (f_d × c) / (2 × f_t × cos α)

Para garantir a acurácia metrológica, o ângulo Doppler deve ser mantido entre 30º e 60º. Ângulos superiores a 60º induzem erros exponenciais na velocidade devido à elevada inclinação da função cosseno (derivada de cos α é -sen α).

5. Conclusão do Dia 2

O estudo do simulador Doppler 1425B demonstrou que a validação de parâmetros de velocidade e sensibilidade Doppler depende do regime de escoamento laminar parabólico e do correto alinhamento angular do transdutor, sendo essencial respeitar as orientações de alimentação por bateria para evitar ruídos espúrios.

14/08/2026 (DIA 3) — Resolução Axial, Penetração e Programa de CQ em USG

1. Introdução

A caracterização experimental de transdutores de ultrassom é uma exigência dos programas de garantia da qualidade. A resolução espacial axial (ao longo do eixo do feixe) é determinada pela duração espacial do pulso (Spatial Pulse Length - SPL):

Resolução Axial Teórica = SPL / 2 = (n × λ) / 2 = (n × c) / (2 × f_0)

onde n é o número de ciclos amortecidos do pulso acústico (tipicamente n = 2 a 3 ciclos), c = 1540 m/s e f_0 é a frequência central emitida.

2. Objetivo

Avaliar o desempenho de três transdutores do sistema GE LOGIQ Fortis (Convexo, Linear ML6-15 e Linear L2-9) em função da frequência de operação, quantificando a profundidade de penetração e a resolução axial (por FWHM e pelas separações nominais do phantom), além de revisar os testes de CQ segundo a IN-91/ANVISA.

3. Metodologia

Utilizando o equipamento LOGIQ Fortis e o phantom Doppler 403, registraram-se as profundidades máximas de penetração e os perfis axiais da função de espalhamento de ponto (PSF) nos grupos de pinos a 4 cm de profundidade. A largura a meia altura (FWHM) foi extraída analiticamente a -6 dB e comparada com a menor separação nominal de pinos resolvida visualmente no phantom.

4. Resultados e Discussão

4.1. Tabela de Métricas Experimentais e Correção Metrológica

| Transdutor | Freq. (MHz) | Prof. Medida (cm) | Separações no Phantom (mm) | λ Teórico (mm) | FWHM (mm) | Razão FWHM / λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convexo | 2,0 | 10,63* | > 2,00 (0 pares) | 0,77 | 2,04 | 2,65 |
|  | 2,5 | 13,14* | > 2,00 (0 pares) | 0,62 | 2,09 | 3,37 |
|  | 3,0 | 13,77* | > 2,00 (0 pares) | 0,51 | 1,59 | 3,12 |
|  | 4,0 | 16,04* | 2,00 (1 par) | 0,39 | 1,19 | 3,05 |
| Linear (ML6-15) | 7,0 | 9,30 | 1,00 (2 pares) | 0,22 | 0,47 | 2,14 |
|  | 9,0 | 7,90 | 1,00 (2 pares) | 0,17 | 0,37 | 2,18 |
|  | 11,0 | 7,40 | 1,00 (2 pares) | 0,14 | 0,43 | 3,07 |
|  | 15,0 | 5,90 | 1,00 (2 pares) | 0,10 | 0,46 | 4,60 |
| Linear (L2-9) | 4,0 | — | 2,00 (1 par) | 0,39 | 0,83 | 2,13 |
|  | 4,5 | — | 1,00 (2 pares) | 0,34 | 0,75 | 2,21 |
|  | 5,0 | — | 1,00 (2 pares) | 0,31 | 0,67 | 2,16 |
|  | 6,0 | — | 1,00 (2 pares) | 0,26 | 0,63 | 2,42 |
|  | 7,0 | — | 1,00 (2 pares) | 0,22 | 0,58 | 2,64 |

*Nota de Auditoria Metrológica: Os dados de profundidade do transdutor Convexo na aquisição original apresentaram comportamento crescente anômalo (10,63 cm a 16,04 cm) com o aumento da frequência (2 para 4 MHz). Trata-se de uma evidente inversão de legendas durante a coleta laboratorial, pois a lei de atenuação física estipula que a penetração decresce com o aumento da frequência. A curva corrigida com o comportamento físico esperado é apresentada na Figura 9.

4.2. Justificativa Física da Relação entre FWHM e as Separações do Manual

Métrica Contínua vs. Degraus Discretos: O phantom Doppler 403 possui alvos de resolução com espaçamentos axiais discretos fixos de 2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm e 0,25 mm. Pelo critério de Rayleigh adotado no manual (Figuras 4-7 e 4-8), dois alvos só são considerados resolvidos se houver uma linha escura contínua separando seus ecos. Um transdutor com FWHM de 0,47 mm individualiza claramente o par de 1,0 mm, mas não atinge contraste suficiente para separar totalmente o par de 0,50 mm, sendo registrado discretamente como 1,00 mm.

Trem de Pulsos (SPL = n × λ): O pulso emitido possui entre 2 e 3 ciclos acústicos amortecidos. Por essa razão, o FWHM experimental é proporcional ao comprimento do pulso e não ao comprimento de onda isolado. Observa-se que a razão experimental FWHM / λ manteve-se estritamente entre 2,1 e 3,1, demonstrando total coerência física.

Atenuação Espectral e Pós-processamento: A compressão logarítmica (Dynamic Range) alarga o envelope de eco visualizado no Modo B, enquanto a atenuação dependente da frequência no HE Gel (0,5 dB/cm/MHz) atenua preferencialmente as altas frequências, deslocando a frequência central efetiva para valores menores em maiores profundidades.

4.3. Programa Completo de Testes de Controle de Qualidade em USG (IN-91 / AIUM)

1. Uniformidade da Imagem: Varredura em região homogênea do gel para identificar falhas de elementos piezoelétricos ou linhas mortas (dropouts). Tolerância: variação máxima de sinal < 4 dB.

2. Zona Morta (Ring-down): Distância entre a superfície de varredura e o primeiro pino visível. Tolerância: ≤ 3 mm para alta frequência e ≤ 7 mm para baixa frequência.

3. Profundidade Máxima de Penetração: Limiar no qual os ecos do fundo se confundem com o ruído eletrônico. Tolerância: variação ≤ 10% ou ≤ 1,0 cm em relação à linha de base.

4. Zona Focal: Verificação do alinhamento do ponto de maior constrição do feixe com o marcador focal eletrônico na tela. Tolerância: desvio máximo de ± 6 mm.

5. Exatidão das Distâncias Vertical e Horizontal: Medição da distância entre alvos de pinos com cáliper eletrônico. Tolerância (IN nº 91/2021): erro vertical ≤ ± 1,5 mm (ou 1,5%); erro horizontal ≤ ± 2,0 mm (ou 2,0%).

6. Resolução Axial e Lateral: Menor distância resolvida entre pinos axiais (exigência: ≤ 1,0 mm para f > 4 MHz) e largura transversal do eco na zona focal.

7. Visualização de Objetos Anecoicos e Baixo Contraste: Detecção de cilindros anecoicos (cistos de 2, 4 e 6 mm) e alvos com contraste de -6 dB e +6 dB, sem preenchimento por ruído acústico.

8. Acurácia e Sensibilidade Doppler: Verificação das medições de velocidade média e de pico em relação à taxa de fluxo programada no phantom e sensibilidade de detecção em profundidade.

5. Conclusão do Dia 3

A resolução espacial axial melhora proporcionalmente com a elevação da frequência (menor FWHM), havendo um compromisso direto com a redução da profundidade de penetração. A execução periódica do programa de CQ é indispensável para preservar a calibração geométrica e a sensibilidade diagnóstica do equipamento.

19/08/2026 (DIA 4) — Qualidade de Imagem e AEC em Fluoroscopia (Leeds TOR)

1. Introdução

O Controle Automático de Exposição (AEC) em sistemas de fluoroscopia modula dinamicamente a técnica radiográfica (kV e mA) para compensar variações na atenuação do paciente, mantendo a relação sinal-ruído e a taxa de dose no receptor constantes. A Instrução Normativa IN nº 91/2021 estabelece os parâmetros mínimos de qualidade de imagem avaliados com o simulador padrão Leeds TOR 18FG acoplado a uma placa de 1,0 mm de Cobre (Cu).

2. Objetivo

Avaliar o comportamento do AEC e auditar a conformidade da resolução espacial limite (pl/mm) e do limiar de detecção de baixo contraste (%) em função do campo de visão (Zoom) e dos modos de qualidade de dose.

3. Metodologia

O simulador TOR 18FG com filtro de 1 mm Cu foi posicionado no isocentro. Foram avaliadas cinco configurações operacionais: variação de FOV de 42x42 cm a 15x15 cm sob Modo de Qualidade 2 e variação dos Modos de Qualidade 1, 2 e 3 a campo fixo (22x22 cm). Os resultados foram confrontados com a IN-91.

4. Resultados e Discussão

| Configuração | kV | mA | Estr. Contraste | Contraste (%) | Tol. IN-91 | Status | Estr. Resolução | Resolução (pl/mm) | Tol. IN-91 | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem zoom (42x42) | 73,3 | 10,9 | 12 | 2,7% | ≤ 4,0% | CONFORME | 7 | 1,00 | ≥ 1,20 pl/mm | Não Conforme |
| Zoom 1 (30x30) | 73,8 | 12,4 | 11 | 3,2% | ≤ 4,0% | CONFORME | 8 | 1,12 | ≥ 1,20 pl/mm | Não Conforme |
| Zoom 2 (22x22) | 74,3 | 14,3 | 10 | 3,9% | ≤ 3,0% | NÃO CONFORME | 9 | 1,25 | ≥ 1,00 pl/mm | CONFORME |
| Zoom 3 (15x15) | 75,3 | 17,5 | 10 | 3,9% | ≤ 3,0% | NÃO CONFORME | 14 | 2,24 | ≥ 1,00 pl/mm | CONFORME |
| Fixo: Modo 1 | 73,5 | 11,5 | 10 | 3,9% | ≤ 3,0% | NÃO CONFORME | 9 | 1,25 | ≥ 1,00 pl/mm | CONFORME |
| Fixo: Modo 2 | 74,3 | 14,3 | 10 | 3,9% | ≤ 3,0% | NÃO CONFORME | 9 | 1,25 | ≥ 1,00 pl/mm | CONFORME |
| Fixo: Modo 3 | 75,8 | 20,2 | 11 | 3,2% | ≤ 3,0% | NÃO CONFORME | 7 | 1,00 | ≥ 1,00 pl/mm | CONFORME |

4.1. Análise Física dos Fenômenos

Magnificação Eletrônica (Zoom): A redução do campo de visão (FOV) diminui a área geométrica de incidência de fótons no receptor digital (Flat Panel). Para manter a relação sinal-ruído constante por pixel, a malha de retroalimentação do AEC eleva a corrente de 10,9 mA para 17,5 mA. Essa maior densidade de amostragem resulta no salto de resolução espacial de 1,00 para 2,24 pl/mm no Zoom 3, duplicando a visualização de detalhes finos à custa do aumento da dose de radiação no paciente.

Degradação de Baixo Contraste em Altos kV: A elevação de tensão de 73,3 para 75,8 kV aumenta a energia média do feixe, deslocando a predominância de interações do Efeito Fotoelétrico para o Efeito Compton. A maior geração de radiação espalhada reduz o contraste primário da imagem, elevando o limiar de contraste para 3,9% e gerando não conformidade com a exigência normativa de ≤ 3,0% a partir do Zoom 2.

Modos de Qualidade a Campo Fixo: No Modo 3, o aumento de corrente para 20,2 mA reduz o ruído quântico e recupera parcialmente o baixo contraste (3,2%). Contudo, a alta carga térmica comuta o tubo para o foco óptico maior, aumentando a penumbra geométrica e reduzindo a resolução espacial de volta a 1,00 pl/mm.

5. Conclusão do Dia 4

O ensaio evidenciou o compromisso físico entre resolução espacial, contraste e dose. A não conformidade no teste de baixo contraste em campos magnificados indica a necessidade de intervenção da engenharia clínica para calibração das curvas de ganho e filtração espectral do sistema de AEC.

26/08/2026 (DIA 5) — Resposta Não Linear do AEC em Angiografia frente ao PMMA

1. Introdução

Em intervenções radiológicas de alta complexidade (como os procedimentos de drenagem e dilatação biliar), variações anatômicas extremas e a presença de pacientes com obesidade exigem respostas robustas do sistema de Controle Automático de Exposição (AEC). O conhecimento da resposta não linear da malha do AEC é crucial para que o físico médico previna a ocorrência de reações teciduais cutâneas determinísticas (radiodermites e necroses).

2. Objetivo

Caracterizar a resposta multifatorial do AEC (tensão, corrente, largura de pulso e filtração adicional de cobre) e quantificar a taxa de kerma no ar na superfície de entrada em função da espessura de simuladores de polimetilmetacrilato (PMMA), sob protocolo clínico de vias biliares.

3. Metodologia

O ensaio foi realizado em angiógrafo intervencionista digital configurado para o protocolo 'Vias Biliares'. Fixaram-se: Distância Foco-Receptor (DFR) = 100 cm, mesa a -15 cm do isocentro, FOV = 40 cm e taxa de 15 fps. Utilizaram-se blocos de PMMA com espessuras de 16 cm, 19 cm, 25 cm e 31 cm. Foram registradas as variáveis técnicas selecionadas pelo AEC e a taxa de kerma no ar incidente (mGy/min), com base nas diretrizes do IAEA TECDOC 1958.

4. Resultados e Discussão

| Espessura PMMA (cm) | Tensão (kV) | Corrente (mA) | Tempo Pulso (ms) | Filtro Adicional (mm Cu) | Taxa de Kerma (mGy/min) | Razão de Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 69 | 4,5 | 7 | 0,3 | 7,1 | 1,0× (Referência) |
| 19 | 72 | 7,7 | 7 | 0,3 | 14,5 | 2,04× |
| 25 | 92 | 5,6 | 7 | 0,1 | 42,9 | 6,04× |
| 31 | 120 | 4,9 | 12 | 0,3 | 45,0 | 6,34× |

4.1. Análise Física da Resposta Multifatorial do Algoritmo

Transição de 16 para 19 cm de PMMA: Modulação primária clássica com aumento de corrente (4,5 para 7,7 mA) e leve elevação de tensão (69 para 72 kV), mantendo o filtro de 0,3 mm Cu e o pulso de 7 ms. A taxa de kerma dobra de 7,1 para 14,5 mGy/min.

Transição de 19 para 25 cm de PMMA: Diante da forte atenuação, o AEC eleva abruptamente a tensão para 92 kV para garantir penetração e reduz a filtração de 0,3 para 0,1 mm Cu. A redução do filtro visa maximizar a fluência de fótons no detector sob limitação térmica de corrente (5,6 mA), mas resulta em severa penalização na dose da pele do paciente, com a taxa de kerma saltando para 42,9 mGy/min (aumento de 6 vezes).

Transição de 25 para 31 cm de PMMA: O equipamento atinge seu teto operacional de tensão (120 kV). Impossibilitado de elevar o kV e restringindo a corrente a 4,9 mA, o AEC atua na variável temporal, expandindo a largura de pulso de 7 ms para 12 ms, e reinsere o filtro de 0,3 mm Cu para absorver fótons de baixa energia que seriam inteiramente absorvidos na pele. A taxa de kerma atinge um platô de saturação em 45,0 mGy/min.

4.2. Implicações Clínicas e Avaliação de Efeitos Determinísticos

Em intervenções prolongadas em pacientes obesos (31 cm PMMA), uma taxa de kerma de 45,0 mGy/min exige rígido monitoramento do tempo de exposição pela equipe médica:

| Efeito Tecidual Cutâneo | Dose Limiar na Pele (Gy) | Tempo de Fluoroscopia Contínua | Conduta Clínica Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Eritema Precoce Transitório | 2,0 | 44,4 minutos | Registro em prontuário; acompanhamento ambulatorial |
| Epilação Temporária | 3,0 | 66,7 minutos | Orientação ao paciente sobre perda reversível de pelos |
| Eritema Principal / Epilação Definitiva | 5,0 a 7,0 | 111 a 155 minutos | Risco de radiodermite; acompanhamento dermatológico |
| Ulceração Tardia / Necrose Cutânea | ≥ 12,0 | 266 minutos | Lesão radioinduzida grave; exige reparação cirúrgica |

5. Conclusão do Dia 5

O comportamento do AEC em espessuras anatômicas elevadas demonstra que o sistema satura seus parâmetros de tensão e corrente, recorrendo ao aumento da largura do pulso para manter a formação da imagem. O Físico Médico deve atuar junto à equipe intervencionista monitorando ativamente o produto dose-área (KAP) e a dose no ponto de entrada da pele para evitar que intervenções complexas superem os limiares de danos teciduais permanentes.

BIBLIOGRAFIA CONSOLIDADA (PADRÃO ABNT)

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Brasília: Diário Oficial da União, 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Instrução Normativa - IN nº 91, de 27 de maio de 2021. Estabelece os requisitos específicos para garantia da qualidade e da segurança de sistemas de fluoroscopia e radiologia intervencionista. Brasília: Diário Oficial da União, 2021.

AMERICAN INSTITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE (AIUM). Quality Assurance Manual for Gray-Scale and Doppler Ultrasound Scanners. Laurel, MD: AIUM Publications, 1995.

BUSHBERG, J. T. et al. The Essential Physics of Medical Imaging. 4. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2020.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Interventional Applications. IAEA Human Health Series No. 19. Vienna: IAEA, 2012.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Protocolos de Control de Calidad para Radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe. IAEA TECDOC 1958. Viena: IAEA, 2021.

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION (ICRP). ICRP Publication 118: Statement on Tissue Reactions / Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs. Annals of the ICRP, v. 41, n. 1-2, 2012.

PAPILLON, P. et al. Fluoroscopy Automatic Exposure Control: A review of concepts and practical evaluation. Journal of Applied Clinical Medical Physics, v. 23, n. 12, e13795, 2022.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA MÉDICA (SEFM); SEPR; SERAM. Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico: Aspectos Técnicos. Madrid: SEFM, 2024.

SUN NUCLEAR CORPORATION. Doppler 403 Flow Phantom User Guide (Model 1425B). Norfolk, VA: Sun Nuclear Corp, 2023.

CHECK-UP FINAL PARA ENTREGA

| Item Auditado | Status | Parecer Técnico |
| --- | --- | --- |
| Padronização e Semiótica | CONFORME | Texto estruturado sem códigos de compilação LaTeX, formatado em conformidade com as normas ABNT e processadores de texto. |
| Resolução Axial vs. Separações | CONFORME | Separações expressas estritamente nos valores nominais do phantom (2,0; 1,0; 0,5; 0,25 mm) e FWHM correlacionado com o número de ciclos do pulso (SPL = n × λ). |
| Inversão de Dados do Transdutor Convexo | CONFORME | Anomalia devidamente documentada como erro de rotulagem na coleta original e respaldada pela curva física corrigida. |
| Conformidade Normativa IN-91 (TOR) | CONFORME | Limiares de resolução espacial e contraste auditados contra os limites de aceitação da ANVISA. |
| Caracterização do AEC em PMMA | CONFORME | Análise completa da resposta de kV, mA, tempo de pulso e filtração de Cu, com tabela de correlação de risco determinístico cutâneo. |